| Общие требования. Описание объекта закупки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная (1 шт.) |  |  |  |  |
| Код вида медицинского изделия 285040 Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная Код КТРУ 26.60.13.190-00000075 Комплект изделий, разработанных для воздействия электромагнитным полем на ткани организма для лечения целого ряда заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин: - Недержания мочи (стрессового, ургентного, смешанного); - Несостоятельности мышц тазового дна; - Сексуальных расстройств у мужчин и женщин; - Подготовка к процедурам ЭКО; - Восстановления (послеродового, по причине возрастных изменений, и др.) - Профилактика и лечение простатита; - Послеоперационная реабилитация – после оперативных вмешательств в области малого таза; - Ликвидация застойных явлений (вызванных лимфо- или венозным стазом); - Регуляция состояния всех типов мышц органов мочеполовой системы; - Купирование хронической тазовой боли (различного генезиса). Входящий в комплект оборудования магнитный стимулятор, также может применяться для: 1) лечения скелетно-мышечных нарушений (например, остеоартрита, остеопороза); 2) облегчения боли (скелетно-мышечного, постоперационного характера); и/или 3) ускорения заживления ран/травм мягких и твердых тканей без выработки терапевтического глубокого тепла. Комплект оборудования включает: работающий от сети (сети переменного тока) блок управления магнитным стимулятором (с возможностью работы от перезаряжаемой батареи), накладываемые прокладки/плоские катушки, предназначенные для подачи электромагнитного излучения к подвергаемому лечению месту (например, суставу). Система не предназначена для подачи электрического тока напрямую на тело. Система предназначена для использования только в клинических условиях. |  |  |  |  |
|  | Описание требований | Сведения о функциональных характеристиках товара |  | Обоснование |
| 1 | Общие требования: |  |  |  |
| 1.1 | Терапевтическая неинвазивная магнитная стимуляция (МС) спинного мозга и периферической нервной системы | Наличие |  | Как основная функция аппарата |
| 2 | Функциональные требования: |  |  |  |
| 2.1 | Охлаждаемый индуктор для длительной терапевтической стимуляции; | Наличие |  | Для непрерывной работы аппарата |
| 2.2 | Встроенный графический дисплей, отображающий все параметры работы прибора | Наличие |  | Для удобства эксплуатации |
| 2.3 | Наличие звукового сигнала, подтверждающего нажатие клавиш управления | Наличие |  | Для удобства эксплуатации |
| 2.4 | Неразъемный круглый индуктор с кабелем | Наличие |  | Для реализации основной функции аппарата |
| 2.5 | Индикатор температуры индуктора | Наличие |  | Для безопасной эксплуатации аппарата |
| 2.6 | Встроенная система принудительного жидкостного охлаждения индуктора | Наличие |  | Для безопасной эксплуатации аппарата |
| 2.7 | Автоматические запуск/остановка прокачки охлаждающей жидкости через индуктор при активации/дезактивации режима стимуляции | Наличие |  | Для безопасности и простоты эксплуатации аппарата |
| 2.8 | Автоматическая остановка стимуляции при нагреве индуктора до максимально допустимой температуры | Наличие |  | Для безопасной эксплуатации аппарата |
| 2.9 | Возможность создания автоматических протоколов стимуляции с различными частотами следования импульсов в пачках в пределах одного сеанса | Наличие |  | Для вариативности применения аппарата |
| 2.10 | Тип хладагента: | Жидкость |  | Как наиболее эффективный тип |
| 2.11 | Тип системы охлаждения: | принудительная, с непрерывной циркуляцией хладагента через индуктор |  | Как наиболее эффективный тип |
| 2.12 | Максимальная мощность магнитной индукции импульсов стимуляции у охлаждаемого индуктора: | ≥ 3 Тл |  | Для достижения максимального эффекта терапии |
| 2.13 | Максимальная частота следования импульсов в пачке в режиме ритмической стимуляции (с постоянной амплитудой импульсов): | ≥100 Гц |  | Для достижения максимального эффекта терапии |
| 2.14 | Длина кабеля индукторов: | ≥1,3 метра |  | Для удобства эксплуатации |
| 2.15 | Диаметр области стимуляции охлаждаемого индуктора: | ≥ 130 мм |  | Как минимальный достаточный диаметр для удобства применения на пациентах |
| 2.16 | Форма импульса стимуляции: | Бифазная |  | Как наиболее эффективная |
| 2.17 | Длительность пачки импульсов в диапазоне: | ≥ 1 и ≤ 4 c |  | Как наиболее эффективная |
| 2.18 | Длительность паузы между соседними пачками в диапазоне: | ≥ 0 и ≤ 10 c |  | Как наиболее эффективная |
| 2.19 | Длительность сеанса стимуляции в диапазоне: | ≥ 1 и ≤ 60 мин |  | Для максимальной вариативности в применении аппарата |
| 2.20 | Вес оборудования (магнитный стимулятор): | ≤ 50 кг |  | Для удобства эксплуатации и перемещения |
| 2.22 | Длительность импульса | ≥ 450 мкс |  | Соответствует клиническим протоколам с доказанной эффективностью |
| 3 | Обязательные требования |  |  |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  | Для контроля безопасности и законности применения |
| 3.2 | Класс защиты от поражения электрическим током | Класс1 |  | Для контроля безопасности применения. Соответствует требованиям ГОСТ-Р-МЭК 60601-2-10-2019. |
| 3.3 | Тип защиты от поражения электрическим током | Тип ВF |  | Для контроля безопасности применения. Соответствует требованиям ГОСТ-Р-МЭК 60601-2-10-2019. |
| 3.4 | Инсталляция оборудования на месте эксплуатации | Наличие |  | Для гарантии работоспособности |
| 3.5 | Инструктаж медицинского и технического персонала перед вводом установки в эксплуатацию | Наличие |  | Для скорейшего начала эксплуатации аппарата заказчиком |
| 3.6 | Наличие авторизованного сервисного центра, имеющего лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  | Для гарантии поддержания работоспособности |
| 3.7 | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | Для гарантии качества и поддержания работоспособности |
| 3.8 | Год выпуска | Не ранее 2023 г. |  | Для гарантии качества и поддержания работоспособности |
| 5 | Срок поставки: | Не более 90 дней после подписания контракта |  | Необходимое условие для поставки |
| 6 | Комплектация: | Стимулятор электромагнитный |  | Как основное устройство |
|  |  | Держатель индуктора раздвижной |  | Для позиционирования аппликатора |
|  |  | Кабель питания 220В– 1 шт. |  | Неотъемлемая часть оборудования |