Описание объекта закупки (техническое задание)

Услуги по техническому обслуживанию медицинских изделий (далее – Услуги, ТО, МИ), предназначенные для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации медицинских изделий при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем) включают:

- периодическое ТО (плановое, регламентное);

- контроль технического состояния

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Услуг

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»

- ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;

- ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"

- ГОСТ Р 58451-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»

У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001  или ГОСТ ISO 13485.

2. Перечень, объем оказываемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг

2.1. Услуги по периодическому ТО

2.1.1. Услуги по ТО выполняются в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.

2.1.2. В состав услуг по периодическому ТО МИ входит:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п. материалы и изделия, предназначенные для периодической замены, через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, а также для обслуживания и поддержания исправности МИ);

- специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены технической и эксплуатационной документацией;

- настройка и регулировка изделия.

- услуги по диагностике работоспособности с составлением дефектной ведомости.

2.1.2.1. Перечень запасных частей и расходных материалов, подлежащих обязательной замене.

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование запасных частей и расходных материалов | Каталожный номер (справочно) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями № ASPM-0054, 2021 г. | Сервисный набор 1 год | MX08152 | набор | 1 |
|  |  | Сервисный набор COSY 2.6 ServSet 2y, PEEP 2019 | 8620501 | набор | 1 |
|  |  | Мембрана керамическая | M23225 | шт. | 2 |
| 2 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями № ASPM-0055, 2021 г. | Сервисный набор 1 год | MX08152 | набор | 1 |
|  |  | Сервисный набор COSY 2.6 ServSet 2y, PEEP 2019 | 8620501 | набор | 1 |
|  |  | Мембрана керамическая | M23225 | шт. | 2 |
| 3 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями № ASMJ-0046, 2019 г. | Сервисный набор, 2 года | MX08878 | шт. | 1 |
|  |  | Сервисный набор, 3 года | МХ08153 | набор | 1 |
|  |  | Мембрана керамическая | M23225 | шт. | 2 |
| 4 | Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями № ASKJ-0214, 2017 г. | Сервисный набор, 2 года | MX08878 | шт. | 1 |
|  |  | Сервисный набор, 3 года | МХ08153 | набор | 1 |
|  |  | Мембрана керамическая | M23225 | шт. | 2 |

2.1.3. Периодичность ТО МИ по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией.

При оказании услуг  должны быть применены запасные части и расходные материалы, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).

Запасные части и расходные материалы, подлежащие обязательной замене, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков.

Год выпуска запасных частей и расходных материалов – не ранее 2024 года.

Срок оказания услуг по замене запасных частей и расходных материалов не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки запасных частей.

Срок поставки запасных частей и расходных материалов не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления заявки, отправленной Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты.

2.2. Услуги по контролю технического состояния МИ

2.2.1 Контроль технического состояния МИ - проверка соответствия значений параметров и характеристик МИ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

2.2.2. Контроль технического состояния МИ не может проводиться подразделениями (персоналом) Исполнителя, осуществляющим его ТО.

2.2.3. Периодичность, технология контроля технического состояния МИ, указанных в разделе 5 Описания объекта закупки (технического задания), выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией.

Объем услуг по контролю технического состояния МИ (перечень услуг и проверяемые параметры) указаны в приложении №1 к описанию объекта закупки.

Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме услуг по ТО МИ.

2.2.4. Вид контроля технического состояния: периодический контроль (периодические испытания) технического состояния;

2.2.5. Контроль технического состояния (в части испытаний) и/или поверку должны проводить организации (Исполнитель либо привлекаемые Исполнителем соисполнители), аккредитованные в установленном порядке. При этом области аккредитации должны соответствовать видам работ и параметрам, указанным в приложении №1 к описанию объекта закупки.

2.2.6. Результаты периодического контроля технического состояния МИ отражаются в журнале ТО МИ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения контроля. Результаты инструментального контроля (периодических испытаний) технического состояния МИ оформляют протоколом в течение 30 (тридцати) календарных дней  с даты проведения контроля, в котором указывают измеренные значения параметров, их соответствие требуемым значениям, средства измерения, которыми проводились испытания, выводы о дальнейшей эксплуатации МИ (в соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 56606-2015).

2.2.7. Заказчик обязан обеспечить проведение периодической поверки МИ, являющихся средствами измерения с периодичностью указанной в описании типа средства измерения.

3. Порядок и условия оказания Услуг

3.1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 08:00 ч. до 16:00 ч.).

3.2. Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных) по всем видам МИ, подлежащих ТО, которые соответствуют требованиям п. 5.5. ГОСТ Р 58451-2019. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

3.3. Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

3.4. Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании Услуг.

Средства измерений, используемые при оказании Услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

3.5. При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на МИ.

3.6. Ведение журнала ТО осуществляется Заказчиком. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает предоставление актов оказанных услуг; протоколов (актов) контроля технического состояния МИ.  После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнителем в течение 30 календарных дней  делается соответствующая отметка в журнале ТО МИ.

3.7. При необходимости Исполнителем подготавливаются дефектные ведомости МИ, подлежащего списанию с баланса Заказчика.

3.8.  ТО стационарно размещенного МИ проводится на месте эксплуатации.

3.9 ТО передвижных, переносных, портативных МИ осуществляется как на месте эксплуатации, так и вне места эксплуатации, на рабочих местах Заказчика, организованных Исполнителем.

4. Требования к результатам оказания Услуг

Результатом оказания Услуг является ТО МИ, обеспечивающее поддержание работоспособности или исправности МИ  при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).

Результаты оказания услуг оформляются документами в соответствии с разделом 13 ГОСТ Р 58451-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения» и подтверждающими факт оказания услуг по ТО МИ: журнал ТО МИ и документ о приемке.

5. Перечень МИ, подлежащих  техническому обслуживанию.

Места (адрес) оказания Услуг

| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № (инв. №) |  | Место (адрес) оказания Услуг (место размещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс потенциального риска 2б. Группа МИ - анестезиологические и респираторные медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями | Fabius Plus | "Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА" | ФСЗ 2007/00858 | Германия | 2021 | ASPM-0054 | г. Тверь, улица Арсения Степанова, 2А. |  |
| 2 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями | Fabius Plus | "Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА" | ФСЗ 2007/00858 | Германия | 2021 | ASPM-0055 | г. Тверь, улица Арсения Степанова, 2А. |  |
| 3 | Аппарат наркозный Fabius Plus с принадлежностями | Fabius Plus | "Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА" | ФСЗ 2007/00858 | Германия | 2019 | ASMJ-0046 | г. Тверь, улица Арсения Степанова, 2А. |  |
| 4 | Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями | Fabius Tiro | "Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА" | ФСЗ 2010/08634 | Германия | 2017 | ASKJ-0214 | г. Тверь, улица Арсения Степанова, 2А. |  |

Приложение №1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

6. Перечень работ при проведении и проверяемы при КТС параметры

| Наименование МИ (группа МИ) | Вид работ | Проверяемые параметры | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат наркозный Fabius Plus/Tiro | Инструментальный контроль технического состояния | Вдыхаемый объем; Выдыхаемый объем; Положительное давление конца выдоха; Частота дыхания; Объемная доля кислорода | 1 раз в течение срока оказания услуг |