Техническое задание НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРНЫХ СПИРОГРАФОВ
	
	СПИРОМЕТР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
	 Код  КТРУ 32.50.21.129-00000034
	2 шт.

	1
	Описание:

Работающее от сети (сети переменного тока) изделие, разработанное для измерения нескольких или всех параметров объема респираторного газа и потока, необходимых для оценки основной функции легких (например, жизненной емкости, максимальной скорости выдоха, объема форсированного выдоха и скорости форсированного выдоха). Изделие используется в клинических условиях с мундштуком и трубкой, подсоединенными к компьютеризированному блоку для обработки данные о дыхательных усилиях пациента, с датчиками объема и/или потока, дисплеем и, как правило, графопростроителем. Данные сравниваются со стандартными значениями или прежними показателями пациента, что способствует установлению или оценке хронических легочных заболеваний, таких как астма, эмфизема или бронхит.
	
	

	
	Регистрационное свидетельство РОСЗДРАВНАДЗОРА
	Наличие
	

	
	Сертификат об утверждении типа средств измерений
	Наличие
	

	2.
	Технические характеристики спирографа:
	
	
	

	2.1
	Размеры спирометрической трубки, мм,  не более
	165х80х50
	Габариты изделия должны отвечать требованиям эргономичности организации рабочего места врача функциональной диагностики и комфорту пациента
	

	2.2
	Вес, грамм, не более
	200
	Габариты изделия должны отвечать требованиям эргономичности организации рабочего места врача функциональной диагностики и комфорту пациента
	

	2.3
	Подключение  спиротрубки  напрямую к  ПК  через USB порт без дополнительных аппаратных средств 
	Наличие
	Для удобства работы медперсонала.
	

	2.4
	Использование одноразовых мундштуков типоразмера  25х65х0,7 мм (неизменяемый параметр)
	Наличие
	Согласно  санитарно-эпидемиологическим требованиям. Указанный типоразмер обеспечивает совместимость со спирометрической трубкой прибора
	

	2.5
	Диапазон измерения скорости воздушного потока, л/сек
	от 0,25 до 12
	Данный диапазон предписывают нормативные документы по эксплуатации
	

	2.6
	Диапазон измерения дыхательного объема, л
	от 1 до 10
	
	

	2.7
	Пределы  относительной погрешности измерения расхода
	от - 3 до + 3 %
	Диапазон погрешности определен методикой метрологической поверки
	

	2.8
	Пределы допускаемой относительной погрешности определения дыхательного объема л,  %
	от -3 до + 3%
	
	

	2.9
	Отсутствие  внешних воздуховодов, нагревательных элементов и сеток
	Наличие
	обеспечивает высокую стабильность измерений объемных и скоростных показателей.
	

	3.
	Функциональные характеристики:
	
	
	

	3.1
	Выполнение  основных дыхательных проб:   ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ
	Наличие
	Методические рекомендации

по использованию метода спирометрии

МКБ 10 Министерства здравоохранения России. 2016.
	

	3.2
	Проведение скринг-маневра (одновременное выполнение ЖЕЛ и ФЖЕЛ)
	Наличие
	Скрининговый маневр существенно уменьшает время исследования при сохранении информативности результатов.
	

	3.3
	Обязательный набор показателей:

ЖЕЛ вдоха и выдоха, Резервные объемы вдоха и выдоха, ФЖЕЛ вдоха и выдоха, ОФВ1 вдоха и выдоха, ПОС вдоха и выдоха, СОС25-75,СОС75-85, МОС25, МОС50, МОС75, МОС85, МОС200-1200л,Тпос(время достижения пиковой объемной скорости), Индекс Тиффно, индекс Генслара, МВЛ,МОД,ЧД, ПОС/МОС50, ОФВ1/ПОС
	Наличие
	Методические рекомендации

по использованию метода спирометрии

МКБ 10 Министерства здравоохранения России. 2016.
	

	3.4
	Бронхолитическая функциональная проба  
	Наличие
	Оценка влияния бронхолитиков  на дыхательные пути
	

	3.5
	Должные величины для взрослого и детского возраста
	Наличие
	Методические рекомендации

по использованию метода спирометрии

МКБ 10 Министерства здравоохранения России. 2016.
	

	3.6
	Выбор системы должных величин (Knudson, Клемент, EGKS – взрослые; Клемент, Ширяева - дети)
	Наличие
	Соответствует общепринятым стандартам проведения спирометрического обследования
	

	3.7
	 Вывод на экран спирограммы, пневмотахограммы и кривой «петля-объем» в реальном времени
	Наличие
	Соответствует общепринятым стандартам  проведения спирометрического обследования
	

	3.8
	Автоматический выбор лучшей попытки
	Наличие
	Соответствует общепринятым стандартам  проведения спирометрического обследования
	

	3.9
	Автоматический расчет должных величин
	Наличие
	Соответствует общепринятым стандартам  проведения спирометрического обследования
	

	3.10
	Автоматическое сравнение фактических данных с должными величинами
	Наличие
	Соответствует общепринятым стандартам  проведения спирометрического обследования
	

	3.11
	Автоматическая словесная интерпретация
	Наличие
	Сравнение с должными величинами,   оценка отклонения от норм
	

	3.12
	Диаграмма результатов исследования, для визуального контроля
	Наличие
	Для быстрой визуальной оценки результатов исследования
	

	3.13
	Детская анимационная программа
	Наличие
	Помогает правильно провести  дыхательную пробу у детей
	

	3.14
	Передача данных по интернет каналу  в  консультационный центр для анализа
	Наличие
	Обеспечивает удаленную врачебную консультацию
	


Гарантийный срок для Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной.
СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА – НЕ БОЛЕЕ 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. 
