Закупка № 25120105145

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISE Standard Low Roche/Hitachi cobas c systems/ Набор калибраторов ISE Standard для количественного определения натрия, калия и хлора в клиническом образце с использованием ион-селективных электродов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения с низким уровнем концентрации (ISE Standard Low Roche/Hitachi cobas c systems), с высоким уровнем концентрации (ISE Standard High Roche/Hitachi cobas c systems) I. Набор калибраторов ISE Standard для количественного определения натрия, калия и хлора в клиническом образце с использованием ион-селективных электродов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения с низким уровнем концентрации (ISE Standard Low Roche/Hitachi cobas c systems) Состав: 1. Калибратор в ампуле, объем 3 мл – 10 шт. 2. Этикетка со штрих-кодом - 2 шт. 3. Инструкция по применению | Состав:1. Калибратор в ампуле, объем 3 мл– 10 шт. 2. Этикетка со штрих-кодом - 2 шт. 3. Инструкция по применению/ISE Standard Low Roche/Hitachi cobas c systems (Безопасный +15°С ~ +25 °С) "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия, Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse, 116 D-68305 Mannheim, Germany Раствор калия, натрия, хлора. Используется для двухточечной калибровки ионноселективного модуля. Хранение при температуре 2-8оС. |
| 2 | ISE Reference Electrolyte Roche/Hitachi Референтный электролит для in vitro диагностики на модулях биохимических cobas c (ISE Reference Electrolyte Roche/Hitachi) в вариантах исполнения: I. Референтный электролит для in vitro диагностики на модулях биохимических cobas c (ISE Reference Electrolyte Roche/Hitachi), флакон, объем 500 мл, 1 шт. | Раствор, содержащий хлорид натрия. Обеспечивает значительный референсный потенциал стабильных ионов в референсном электроде, необходимый для каждого измерения ISE. Срок хранения вскрытого флакона 4 недели при 15–25°C. |
| 3 | ISE Cleaning Solution / Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов биохимических cobas c, анализаторов и модулей иммунохимических cobas е (ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean Roche systems/SySClean Roche/Hitachi Elecsys), флакон, объем - 100 мл | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки, содержит NaOH (3М) и гипохлорит Na (менее 2% активного хлора). |
| 4 | HbA1c TQ haemolyzing rgt, cobas c / Лизирующий реагент (в кассете) | Гемолизирующий раствор использующийся в качестве детергента для сокращения влияния лейкоцитов. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. |
| 5 | RF-II 500Tests cobas c701 / Ревматоидный фактор II, 500 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 10-130 МЕ/мл. Частота калибровки каждые 180 дней, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 6 | ALP IFCC Gen.2, 1050Tests cobas c701 / Щелочная фосфатаза (IFCC), генерация 2, 1050 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 дня на борту анализатора. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 5-1200 Е/л. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. |
| 7 | GGT Gen.2, 1200Tests, cobas c701 / ГГТ вер.2, 1200 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения -3-1200 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 8 | CKMB, 600Tests, cobas c 701 / Креатинкиназа МВ, 600 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения креатинин киназы МВ фракции в сыворотке, плазме, УФ иммунологический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 3-2000 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 9 | ASLO TQ, 400Tests, cobas c701 / Антистрептолизин О, 400 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения антистрептолизина О в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 20-600 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 10 | UA Gen.2, 1000Tests, cobas c701 / Мочевая кислота вер.2, 1000 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.2-25.0 мг/дл. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 11 | IRON Gen.2, 750Tests, cobas c701 / Железо ген.2, 750 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения железа в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.90-179 µмоль/л. Частота калибровки каждые 7 дней, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 12 | Calcium Gen.2, 2250Tests, cobas c 701 / Кальций ген.2 cobas c 701/702 | Набор реагентов с чипом для количественного определения кальция в сыворотке, плазме и моче, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.20 5.0 ммоль/л. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 13 | PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2, 600/ Фосфаты вер.2, 600 тестов | Набор реагентов с чипом для количественного определения фосфора в сыворотке, плазме и моче, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.10 6.46 ммоль/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 14 | MG Gen.2, 200Tests, cobas c701,702 / Реагенты в кассете для количественного определения магния в сыворотке, плазме крови, моче спектрофотометрическим методом на модулях иохимических Roche/Hitachi cobas c (MG2/Magnesium Gen.2, cobas c systems), 200 тест | Набор реагентов с чипом для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.1-2.5 ммоль/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 15 | Calibrator for autom. systems (C.f.a.s.) / Набор калибраторов для обеспечения правильности определения биохимических параметров на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с и Cobas Integra (C.f.a.s. / Calibrator for automated systems) в составе: 1. | Лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8. Растворенный калибратор стабилен 8 часов при 15 25 °C; 2 дня при 2 8 °C; 4 недели при (-15) (-25) °C (с однократной заморозкой); исключение кислая фосфатаза и простатическая кислая фосфотаза 4 часа при 15 25 °C; 1 день при 2 8 °C; 2 недели при (-15) (-25) °C; общего билирубина 6 часов при 15 25 °C; 1 день при 2 8 °C; 2 недели при (-15) (-25) °C; прямого билирубина 3 часа при 15 25 °C; 8 часов при 2 8 °C; 2 недели при (-15) (-25) °C. в составе: 1. Калибратор C.f.a.s., флакон, 3 мл - 12 шт./уп. 2. Этикетка со штрих-кодами - не более 2 шт. 3. Паспорт присвоенных значений. 4. Инструкция по применению. |
| 16 | ISE Standard High Roche/Hitachi cobas c systems Набор калибраторов ISE Standard для количественного определения натрия, калия и хлора в клиническом образце с использованием ион-селективных электродов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения с низким уровнем концентрации (ISE Standard Low Roche/Hitachi cobas c systems), с высоким уровнем концентрации (ISE Standard High Roche/Hitachi cobas c systems) II.Набор калибраторов ISE Standard для количественного определения натрия, калия и хлора в клиническом образце с использованием ион-селективных электродов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения с высоким уровнем концентрации (ISE Standard High Roche/Hitachi cobas c systems) Состав: 1. Калибратор в ампуле, объем 3 мл – 10 шт. 2. Этикетка со штрих-кодом - 2 шт. 3. Инструкция по применению | Раствор калия, натрия, хлора. Используется для двухточечной калибровки ионноселективного модуля. Хранение при температуре 2-8оС. |

Срок поставки товара: партиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4. Гарантийный срок для Товара составляет не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания товарной накладной.

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                  ________________ В.Ю. Макаров