                                                               Техническое задание
к извещению № 650-26100105032
о закупке посредством динамического ценового запроса в Электронном магазине на право заключения договора на поставку реагентов и расходных материалы для ручных методов исследований на 2026 г.
Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»  (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск»).
Место нахождения заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Почтовый адрес заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Адрес электронной почты: referent_1@dkb.irk.ru


Контактное лицо: начальник сектора по закупкам Матосова А.А.  тел. (83952) 638-563.
Номер контактного телефона (приемная директора): тел. (8-3952)-63-85-40  факс: 8-3952-63-88-50.
1. Предмет динамического ценового запроса: реагенты и расходные материалы для ручных методов исследований
2. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средства ОМС.
3. . Предельная сумма цен единиц товаров составляет: 206 911 (двести шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 41 копейка.

Раздел 9 п.46. Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 г.: В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указывается цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги).

Предельная стоимость договора определяется исходя из объема приобретаемого товара с учетом стоимости единицы товара и не может превышать -  4 781 586 (четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 58 копеек.
Начальная (максимальная) цена (НМЦ) сформирована путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

4. Цена договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, а также любых других расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

5. Требования к поставляемому товару:

Товар, заявленный  к поставке, должен соответствовать ФС по качеству и техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем. 

Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.
6. Сроки поставки товара. Количество товара:

6.1.  поставка товара осуществляется с 01.01.2026г и до 31 декабря 2026 г, по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку не должен составлять более 3 (трех) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней получения заявки от Покупателя.

Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и не рабочих праздничных дней.

Время поставки согласовывается Сторонами за 48 часов до начала поставки Товара. 

6.2. Количество поставляемого товара указано в Таблице № 1 (Техническое задание).
7. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Боткина,стр10.
8. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

9. Гарантийный срок на Товар, должен быть не менее 12 календарных месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). В случае если гарантийный срок от Производителя Товара установлен больше, приоритет имеет гарантийный срок от Производителя Товара. 

10. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица № 1
Техническое задание
	№ п/п 
	Наименование товара. Производитель. Страна происхождения.
	Техническое задание
	ед. изм

	1
	Тест-система ХЕЛИК-скан-М с индикаторной трубкой (индик. трубка + карбамид порц.+мундштук+стакан+размешиватель+бланк, №50), Ама ООО Россия
	Набор на 50 обследований для Системы комбинированной ХЕЛИК®-скан-М: 50 индикаторных трубок (Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой), 50 упаковок пищевой добавки карбамид (мочевина),0,5
гр/уп., 50 мундштуков,50 стаканчиков, 50 размешивателей, 50 памяток пациенту, 50 бланков результата обследования/карточек с QR кодом
	уп

	2
	Тест-полоски Уриполиан-5А (гл., кет. т., ск. кр., бел., рН)  № 100 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного экспресс-анализа мочи Уриполиан 5А - 100 штук. Параметры: белок, кровь/гемоглобин, pH 5-9 ед.рН, глюкоза, кетоновые тела.
	уп

	3
	Тест-полоски Уриполиан-3А (глюкоза, белок, ph в моче)  № 50 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски диагностические для визуального контроля. Диапазон показаний  белка от 0,0 до 10,0 г/л. Диапазон показаний рН  от 5,0 до 9,0 
Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты. Время определения: 1 минута.
Шкала белка: 0,0  0,1  0,3  1,0  3,0  10,0 г/л
Шкала рН: 5,0  6,0  7,0  8,0  9,0 
Упаковка: не менее 100 полосок в пенале. 
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
	уп

	4
	Тест-полоски Урикет-1 (глюкоза в моче)  № 100 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски диагностические для визуального контроля кетоновых тел. Диапазон показаний кетонов от 0,0 до 16,0 ммоль/л. Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Порог чувствительности — кетоны: 0,5 ммоль/л
Время определения: 1 минута
Шкала кетонов: 0,0  0,5  1,5  4,0  8,0  16,0  ммоль/л
Упаковка не менее 2 пеналов по 50 полосок в пенале     
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
	упак

	5
	Тест-полоски Троп I, (4209TWBn25) №25, ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Одноэтапная тест-полоска для определения Троп I в сыворотке, плазме и цельной крови иммунохроматографическим методом. 1. Количество наносимого образца не менее 80 мкл (Возможность использования минимального количества биоматериала).
2. Относительная специфичность не хуже 100%, общая точность не хуже 100%, относительная чувствительность не хуже 100% (высокая чувствительность и специфичность обеспечивает возможность выявления аналита с максимальной достоверностью). 
3. Время развития реакции не более 10 мин (формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время).
4. Внутренний контроль качества (исключает возможность получения неверного результата в результате технической ошибки).
5. Состав: тест-картридж для определения тропонина 25 штук, пластиковая пипетка для переноса образца 25 штук, флакон капельница с буферным раствором 25 штук, скарификатор одноразовый 25 штук , салфетка спиртовая 25 штук , наклейка, паспорт, инструкция по применению (набор должен содержать все необходимые расходные материалы для отбора пробы, подготовки образца пациента и выполнения анализа).
	наб

	6
	Тест-полоски Прокальцитонин ПКТ в сыв. кр. чел. (4294Рn25.2) №25, Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Иммунохроматографический тест, предназначенный для полуколичественного определения человеческого прокальцитонина в сыворотке и плазме. Тест предназначен для профессионального использования при диагностике и мониторинге лечения тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса. Моноклональные антитела, специфичные к ПКТ:
1) конъюгированы коллоидным золотом и размещены на соответствующей зоне; 
2) иммобилизованы на тестовой (Т) зоне нитроцеллюлозной мембраны; когда добавляется проба соответствующего объема, она реагирует конъюгат. Если проба содержит прокальцитонин, он вступает во взаимодействие с конъюгированными антителами. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации ПКТ в пробе и с помощью референсной карты соотносится со следующими диапазонами концентрации: < 0,5 нг/мл, ≥ 0,5 нг/мл, ≥ 2 нг/мл, ≥ 10 нг/мл.
Чувствительность равна 0,5 нг/мл.
Количество наносимого образца не более 120мкл. 
Внутренний контроль качества.
Время развития реакции не более 30 мин. 
Количество тестов в наборе не менее 25 шт.
Состав набора: 
1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем и пластиковой пипеткой не менее 1 шт./1 тест. 
2. Цветная шкала концентраций PCT.
3. Инструкция.
4. Паспорт.
	наб

	7
	Тест-полоски экспресс-опред геп В (HBsAg) №20, (4180М4В.2) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	 Данный тест обнаруживает основные серотипы (adr, adw, ayr,) поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) при концентрации 2,0 нг/мл. Внутренний контроль качества Время развития реакции не более 10 мин. Количество тестов в наборе – 20 шт. Состав набора:
1. Индивидуально упакованная полоска с влагопоглотителем – 1шт.
2. Буфер – 80 мкл /1 тест.
3. Инструкция – 1 экз.
	уп

	8
	Тест-полоски экспресс-опред геп В (HBsAg) №25, (4180М9В.3) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторного тестирования, используя метод иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента.Количество выполняемых тестов  25 Штук.Данный тест обнаруживает основные серотипы (adr, adw, ayr,)
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) при концентрации
2,0 нг/мл.
Внутренний контроль качества
Время развития реакции не более 10 мин.
Состав набора:
1. Индивидуально упакованная полоска с влагопоглотителем – 25шт.
2. Буфер – 80 мкл /25 тест.
3. Инструкция – 1 экз.
	уп

	9
	Тест-полоски на 5-мульти-фактор №1 Фактор-Мед Продакшн ООО, Россия.
	Тест для выявления 5 видов наркотиков ИХА-5-МУЛЬТИТЕСТ-ФАКТОР предназначен для in vitro одноэтапного качественного одновременного выявления морфина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина, кокаина (или экстази) в моче человека методом иммунохроматографического анализа. 
Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором анализируемый образец абсорбируется поглощающими участками полосок; при наличии в нем определяемого наркотика (или его метаболитов) – вступает в реакцию со специфическими моноклональными антителами к соответствующему наркотику. В результате реакции в тестовой зоне соответствующих полосок образуются линии розового цвета.Состав: Один планшет, предназначенный для вертикального погружения в емкость с анализируемым образцом, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем.
	шт

	10
	Тест-полоски Ури-2 МаК (альбумин, креатинин) № 50 Биосенсор АН Россия
	Тест-полоски  индикаторные для качественного и полуколичественного определения  альбумина, креатинина в моче «УРИ-2 МаК» Измеряемые аналиты: альбумин, креатинин в моче
Шкала креатинина: 0,9  1,8  4,4  8,8  17,7  ≥ 26,5 ммоль/л 
                                  0,1  0,2  0,5  1,0  2,0   ≥ 3,0 г/л
Шкала альбумина: 0,01  0,03  0,08   0,15  0,3   1,0     5,0 г/л 
                                  10     30     80     150  300  1000  5000 мг/л
Время определения:1 минута
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Класс потенциального риска – 2а
Хранение при температуре +2 - +30 градусов С.
Транспортирование при температуре -25 - +30 градусов С.
Измерение проводить при температуре +15 - +30 градусов С.
	уп

	11
	Тест-полоски COVID-19 + Грипп А/В в мазках из носоглотки, Ag (антиген) №25, ИМБИАН ЛАБ ООО, Россия
	Иммиунонхроматографический тест на наличие вирусов гриппа типов А/В и коронавируса SARS-CoV-2 является инновационным диагностическим продуктом, который решил проблему идентификации причины схожих между собой симптомов протекания гриппа и коронавируса. Таким образом, при наличии симптомов более опасного коронавируса и отрицательного результата тестирования на него можно исключить вариант ложноотрицательный показатель теста наличием в организме вирусов гриппа А и В.Чувствительность 100%
Специфичность 100%
Время проведения теста 15мин. Способ забора анализа : Мазок из нооглотки, ротоглотки, нижнего исреднего носового хода.  Состав набора; (в картонном шоу-боксе) рассчитан на исследование 25 образцов: - тест-кассета - 25 шт.; - буферный раствор, 0,25 мл - 25 фл.; - тампон-зонд стерильный  - 25 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.
	уп

	12
	Тест-полоски Троп-Т sensitive №10 (REF 11621904193) Рош Диагностика Германия
	Тест-полоски для качественного иммунологического исследования специфического миокардиального тропонина Т в крови Trop T Sensitive. В каждой упаковке 10 тест-полосок в индивидуальных упаковках с осушителем, содержащих следующие компоненты: моноклональные анти-Тропонин Т антитела, биотинилированные - 0,23 мкг, моноклональные анти-Тропонин Т антитела, меченные золотом - 0,11 мкг, буфер и компоненты, неучаствующие в реакции - 2,3 мг, 10 бланков для занесения результата, 1 вкладыш-инструкция. Объем пробы 150 мкл гепаринизированной венозной крови. Время реакции - 15 минут для негативного результата или при низкой концентрации тропонина Т; при высокой концентрации время теста может достигать двух минут. Чувствительность теста - 0.1 нг/мл. Экспресс-тест ТРОПТ сенситив сохраняет стабильный сигнал результата до 30 минут после нанесения образца.В дальнейшем тестовое поле окрашивается в коричневый цвет , в следствие чего становится невозможным определить наличие или отсутствие линии.
	упак

	13
	Набор (д/окраски мазков по Циль-Нильсену), 441Абрис + НПФ ООО,  Россия
	Окраска микобактерий туберкулеза по Циль-Нильсену. Состав набора-фуксин Циля (100 мл),метиленовый синий  (100 мл),солянокислый спирт (10 мл). Количество определений-200 (при расходе 0,5 мл реагента на одно исследование) .
	уп

	14
	Набор (д/окраски мазков по Граму с фуксином Циля, 100мл) 440Ф  Абрис+ Россия
	Набор д/окраски мазков по Граму с фуксином Циля, не менее 100мл Состав набора:
1. Карболовый раствор генцианвиолета, 100 мл - 1 флакон,
2. Раствор Люголя, 100 мл - 1 флакон,
3. Фуксин Циля, 10 мл - 1 флакон.
Набор обеспечивает 200 исследований (при расходе 0,5 мл на одно исследование).
	уп

	15
	Набор (д/окраски мазков по Граму с сафранином) 440C Абрис + НПФ ООО, Россия
	Набор реагентов для окраски по Граму предназначен для окраски микроорганизмов и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам.При обработке мазков (срезов) из органов и тканей, содержащих микроорганизмы, генцианвиолетом, а затем йодом, препарат, окрашенный в черный цвет, обладает свойством обесцвечиваться под действием спирта. При
этом одни из содержащихся в мазке бактерий также обесцвечиваются, а другие окрашиваются в фиолетовый цвет. Состав - карболовый раствор генцианвиолета - 1 флакон (100 мл) , раствор Люголя - 1 флакон (100 мл), раствор сафранина  - 1 флакон (100 мл). Количество определений - 200 определений (при 0,5 мл на одно определение).
	уп

	16
	Кольпо-тест рН №100, Биосенсор АН ООО, Россия
	Полоски индикаторные Кольпо-тест-pH предназначены для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости в медицинских учреждениях, а также в домашних условиях (для экспресс-анализа диагностики in vitro)
Показания к применению тест-полоски Кольпо-тест рН:
- при ненормальных вагинальных выделениях
- при регулярной проверке беременных женщин
- перед трансвагинальными процедурами или абортами
- перед ЭКО или введением внутриматочной спирали
- при любом осмотре женщины при посещении гинеколога
- самостоятельно применяться женщиной для экспресс-диагностики
Полоски имеют цветной индикатор, который с помощью шкалы показывает уровень кислотности влагалищной среды. Нормальное значение pH у женщин составляет от 3,8 до 4,5
Полоски индикаторные - 100 шт., в пенале
	упак

	17
	Тест-полоскиSARS-CoV-2 в
биологическом материале
«COVID-19-ИМБИАН-ИХА» №25. ИМБИАН ЛАБ ООО, Россия
	Экспресс-тест для качественногоиммунохроматографическогоопределения SARS-CoV-2 в биологическом материале. «COVID-19-ИМБИАН-ИХА» Комплект рассчитан на исследование 25 образцов. Состав;- тест-кассета - 25 шт.; - буферный раствор, 0,5 мл - 25 шт.; - . Тампон-зонд  стерильный, варианты исполнения: - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм  - 25 шт.; - ложемент - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт
	упак

	18
	Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду "МиниМед-М-Г"1л) Россия
	Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду. Фиксатор-краситель форменных элементов крови по Май-Грюнвальду. Состав: не менее  0,25%-ный метанольный раствор смеси красителей метиленового синего, азура I и эозина, взятых в специально подобранном соотношении по спектральным признакам. Флакон не менее 1 л. 
	уп

	19
	Тимоловая проба-АГАТ (Биоконт, 500опр.х3мл) Агат-Мед Россия
	Диагностический набор ТИМОЛОВАЯ ПРОБА предназначен для определения устойчивости белков в сыворотке и плазме крови при диагностике заболеваний печени в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА
1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона;
2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон;
3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон.
	уп

	20
	Тест-система ИХА-антиНР-ФАКТОР (антитела к Helicobacter pylori (НР)) №1,Фактор-Мед ООО, Россия
	ИХА-антиНР-ФАКТОР набор реагентов для иммунохроматографического качественного выявления антител к Helicobacter pylori (HP) в цельной крови, сыворотке и плазме крови.
Набор реагентов ИХА-антиНР-ФАКТОР предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления антител к Helicobacter pylori (HP) в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа.
В состав набора входят:
-    планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем - 1 шт.;
-    пипетка для внесения образца - 1 шт.;
-    скарификатор ;
-    салфетка.
Специфическая активность Набора реагентов составляет относительная чувствительность – 93-96%
Относительная специфичность – 89-93%
Точность определения – 95%
Время проведения анализа - 10 мин
	шт

	21
	Тест-полоски Уриглюк-1 (глюкоза в моче)  № 100 Биосенсор АН ООО, Россия
	Диагностические тест-полоски  для визуального контроля глюкозы. Диапазон показаний глюкозы от 0,0 до 112,0 ммоль/л. Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Порог чувствительности — глюкоза: 0,6-0,9 ммоль/л
Время определения: 40 сек.
Шкала глюкозы: 0,0  2,8  5,6  14,0  28,0  56,0  112,0 ммоль/л
Упаковка: не менее 100 полосок в пенале     
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
	упак

	22
	Тест-полоски Уриглюк-1 (глюкоза в моче)  № 50 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски диагностические для визуального контроля глюкозы. Диапазон показаний глюкозы от 0,0 до 112,0 ммоль/л. Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Порог чувствительности — глюкоза: 0,6-0,9 ммоль/л
Время определения: 40 сек.
Шкала глюкозы: 0,0  2,8  5,6  14,0  28,0  56,0  112,0 ммоль/л
Упаковка не менее 2 пеналов по 50 полосок в пенале   
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
	упак

	23
	Тест-полоски Уриполиан-10М № 100 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски диагностические для приборного и визуального контроля не менее 10 показателей (кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, нитриты, уд.вес, лейкоциты). Диапазон показаний глюкозы от 0,0 до 112,0 ммоль/л
Диапазон показаний кетонов от 0,0 до 16,0 ммоль/л
Диапазон показаний  белка от 0,0 до 10,0 г/л                        
Диапазон  показаний нитритов: 0,0 - позитив                              
Диапазон показаний лейкоцитов: 0,0 до 500 лейкоцитов/мкл                    
Диапазон показаний плотности 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030
Диапазон показаний рН  от 5,0 до 9,0 
Порог чувствительности эритроцитов 5,0-10,0 эритроцитов в 1 микролитре (эри/мкл) мочи, что соответствует содержанию приблизительно 0,15-0,3 мг гемоглобина или миоглобина на 1 л мочи
Порог чувствительности билирубина:  9,0 мкмоль/л или 0,5 мг/дл.                                                                                                                                                                               Порог чувствительности уробилиногена: 1,0 мг/дл (17,5 мкмоль/л).            
Порог чувствительности нитритов: 0,1 мг/дл (100 000 бактерий в 1 мл)                                                                                                    
Порог чувствительности плотности - 1,000.      
Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Время определения:1 минута
Шкала глюкозы: 0,0  2,8  5,6  14,0  28,0  56,0  112,0 ммоль/л                                                                                                                                                                                   Шкала кетонов: 0,0  0,5  1,5  4,0  8,0  16,0  ммоль/л
Шкала белка: 0,0  0,1  0,3  1,0  3,0  10,0 г/л                                        
Шкала лейкоцитов: 0,0; 15; 70; 125; 500 лейкоцит/мкл                  
Шкала нитритов: 0,0 "Позитив"                                                                                                                                                                                                 Шкала  гемоглобина: 0,0; 10; 25; 50; ≥ 250 эри/мкл (0,0; 0,3; 0,8; 1,6; ≥ 8,0 мг/л);
эритроциты: 0,0; 5-10; 25; 50; ≥ 250 эри/мкл (0,0; 0,15-0,3; 0,8; 1,6; ≥ 8,0 мг/л).                                                                                                                                                                                                    Шкала билирубина: 0,0; 9,0; 17,0; ≥ 50,0 мкмоль/л.                    
Шкала плотности: 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030
Шкала рН: 5,0  6,0  7,0  8,0  9,0                                                                                                             
Шкала уробилиногена: 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; ≥ 210,0 мкмоль/л (0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; ≥ 12,0 мг/дл). Упаковка: не менее 100 полосок в пенале. 
	уп

	24
	Тест-полоски Уриполиан-1he (кровь в моче)  № 100 Биосенсор АН ООО, Россия
	Тест-полоски для определения крови в моче.Диапазон показаний от 0,0 до 250,0 эри/мкл. Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Порог чувствительности  - эритроциты: 5,0-10,0 эритроцитов в 1 микролитре (эри/мкл) мочи, что соответствует содержанию приблизительно 0,15-0,3 мг гемоглобина или миоглобина на 1 л мочи.
Время определения: 1 минута
Шкала  гемоглобина: 0,0; 10; 25; 50; ≥ 250 эри/мкл (0,0; 0,3; 0,8; 1,6; ≥ 8,0 мг/л); 
эритроциты: 0,0; 5-10; 25; 50; ≥ 250 эри/мкл (0,0; 0,15-0,3; 0,8; 1,6; ≥ 8,0 мг/л).   
Срок хранения: 2 года с даты изготовления.
Упаковка: 100 полосок в пенале     
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
Каждый комплект индикаторных полосок снабжен этикеткой и коробочкой с вложенной подробной инструкцией по применению. Этикетка содержит необходимое количество соответствующих цветных шкал, состоящих из ряда цветовых полей, рядом с каждым из которых указана соответствующая концентрация анализируемого параметра.
	уп

	25
	Тест-полоски Уриреал-1рН №100 Биосенсор АН ООО,  Россия
	Диагностические полоски для визуального контроля (рН) Диапазон показаний рН  от 5,0 до 9,0 . Все зоны защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Время определения: 1 минута
Шкала рН: 5,0  6,0 6,5 7,0 7,5 8,0  9,0 
Срок хранения: 2 года с даты изготовления.
Упаковка: 100 полосок в пенале     
Диагностические полоски  поставляются в виде комплекта диагностических полосок, упакованных в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем. 
Каждый комплект индикаторных полосок снабжен этикеткой и коробочкой с вложенной подробной инструкцией по применению. Этикетка содержит необходимое количество соответствующих цветных шкал, состоящих из ряда цветовых полей, рядом с каждым из которых указана соответствующая концентрация анализируемого параметра.
	уп

	26
	Тест-полоски экспресс-опред геп С (anti-HCV) №25, (4180М8В.3) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента.Количество выполняемых тестов  25 Штука.Чувствительность теста – 2 нг/мл.
Внутренний контроль качества
Время развития реакции не более 10 мин.
Состав набора:
1. Индивидуально упакованная полоска с влагопоглотителем – 25шт.
2. Инструкция – 1 экз.
	уп

	27
	Тест-полоски экспресс-опред ВИЧ ИХА-ВИЧ ½ №20, (4180М2В.2) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Иммунохроматографический экспресс тест для качественного
определения антител специфичных для HIV-1 и для HIV-2, в сыворотке,
плазме и цельной крови человека
Количество наносимого образца не более 50 мкл.
Внутренний контроль качества.
Относительная чувствительность: 99.9 %
Относительная специфичность: 99.9 %
Точность: 99.9 %
Время развития реакции не более 10 мин.
Состав набора:
1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем - 20 шт/20
тест.
2. Пластиковая пипетка – 20шт./20 тест.
3. Буфер – 60 мл/1 фл. (80 мкл/1 тест).
4. Инструкция – 1 экз.
	уп

	28
	Тест-полоски экспресс-опред геп С (anti-HCV) №20, (4180М3С.2) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Одноэтапная тест-полоска для определения антител к вирусу Гепатита С (anti-HCV) в сыворотке, иммунохроматографическим методом. Чувствительность теста – 2 нг/мл. Внутренний контроль качества. Время развития реакции не более 10 мин. Количество тестов в наборе – 20 шт. Состав набора:
1. Индивидуально упакованная полоска с влагопоглотителем – 1шт.
2. Инструкция – 1 экз.
	уп

	29
	Тест-полоски экспресс-опред Вич, Геп С, Геп В, сифилис (4 аналита) №25, (4180М1В.3) Экспресс Мануфактура ООО/ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Набор реагентов «Панель для выявления маркеров социально опасных заболеваний - HBsAg, антител к ВИЧ-
1,2, антител к вирусу гепатита С и антител к Treponema pallidum по ТУ 21.20.23-004-40341780-2021» (ЭкспрессМ-4-
ИППП) предназначен для одноэтапного быстрого качественного выявления HBsAg, антител к ВИЧ-1,2 (в том числе
группы О), антител к вирусу гепатита С и антител к T. pallidum в образцах сыворотки, плазмы и цельной крови человека
методом иммунохроматографического анализа с целью первичной диагностики социально значимых инфекций
человека.                                                                                                        Количество выполняемых тестов  25 Штука.                                               Состав набора:
1. Тест-кассета
(с 4 тестполосками) - 25 шт/25тест.
2. Пластиковая пипетка – 25шт./25 тест.                                                              3. Спиртовая салфетка 25шт./25 тест.
3. Буфер 1 фл. (80 мкл/1 тест).
4. Инструкция – 1 экз.
	упа

	30
	Тест-полоски «Тропонин
Т-ИМБИАН-ИХА» №10 ИМБИАН ЛАБ ООО, Россия
	Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения тропонина Т в сыворотке, плазме и цельной крови «Тропонин Т-ИМБИАН-ИХА» Состав набора: Тест-кассета - 10 шт. 2. Буферный раствор, 5,0 мл - 1 фл. 3. Ланцеты одноразовые - 10 шт, 4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая  - 10 шт. 5. Пипетки медицинские полимерные  - 10 шт. 6. Инструкция по применению - 1 шт. 7. Паспорт - 1 шт.
	упак

	31
	Тест-полоски на опр скрытой крови в кале (4201FOBn25.2), №25, ПрофиЛабТест ООО, Россия
	Тест-полоска для качественного определения скрытой крови
(гемоглобина человека) в пробах фекалий методом визуального
изучения и толкования цветовых изменений на тест-полоске.
Чувствительность теста - 50 нг/мл.
На точность теста не влияют интерферирующие вещества, что исключает
необходимость специальной диеты.
Внутренний контроль качества
Относительная чувствительность: 97,6 %
Относительная специфичность: 99,3 %
Точность: 98,9 %
Время развития реакции не более 5 мин.
Состав набора: 1. Индивидуально упакованная тест-полоска с влагопоглотителем - 25
шт./тест. 2. Контейнер для сбора проб с физраствором/ Туба для тестирования (0,9
% NaCl, 0,02 % азида натрия) - 25 шт./тест.
3. Инструкция – 1 экземпляр.
	уп

	32
	Тест-полоски Микроальбуфан  № 50  (10010244) Эрба Лахема Диагностика с.р.о. Чешская Республика
	Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи.
Определяемые параметры: альбумин, креатинин.
Диапазон измерений, не менее: альбумин - 0,01-5,0 г/л.
Шкала для альбумина: 0,01/10, 0,03/30; 0,08/80; 0,15/150; 0,3/300; 1/1000; 5/5000 ( г/л/, мг/дл).
Диапазон измерений, не менее: креатинин - 0,9-26,5 ммоль/л.
Шкала для креатинина: 0,9/0,1; 2, 2,2/0,25; 8,8/1; 17,7/2; 26,5/3 (ммоль/л; г/л).
Время определения: не более 60 сек.
Все зоны диагностических тест-полосок защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Упаковка не менее 50 шт.
	уп

	33
	Тест-полоски на 10-мульти-факторов №1 Фактор-Мед ООО, Россия
	Набор полосок предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного одновременного выявления морфина, марихуаны, кокаина, метамфетамина, амфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, метадона, МДМА экстази, трицикличеких антидепрессантов в моче человека методом иммунохроматографического анализа. Тест определяет сразу 10 видов наркотических сред
	шт

	34
	Тест-полоски Аккутренд Холестерин №25 11418262012 Рош Диагностикс ГмбХ Германия
	Тест-полоски для определения холестерина в крови. Измерение выполняется путем фотометрического анализа света, отражаемого от тест-полосок. Описание: тестовые полоски для анализатора Accutrend Plus (Аккутренд Плюс); время измерения холестерина в крови — 3 минуты. Количество не менее 25 штук в упаковке.
	уп

	35
	03.17.2 Сыворотка д/диаг.сифилиса контр. отриц.сухая 1мл №10 ЭКОлаб ЗАО Россия
	Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса представляют собой жидкую сыворотку крови кролика, не содержащую антитела к Treponema pallidum (отрицательная). 
Назначение: контроль качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). Набор включает:
СК– – сыворотка контрольная отрицательна, не менее 10 фл. по 1  мл . Готов к применению. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут.
	уп

	36
	03.17 Сыворотка д/диаг.сифилиса контр. положит.сухая 1мл №10 ЭКОлаб ЗАО Россия
	Ссыворотка контрольная положительная - сыворотка крови кролика, содержащая антитела к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест»  в титре 1:2560, обеспечивающая в РПМ и RPR реакцию не ниже положительной (от 3+ до 4+); прозрачная, от светло-жёлтого до буроватого цвета жидкость.
Принцип метода заключается в аналитическом сопоставлении данных, полученных при постановке в РПГА, РСК, РМП, RPR с использованием контрольных сывороток, с их паспортными характеристиками.
Состав набора:
Сыворотка контрольная положительная, 10 флаконов по 1 мл.
Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 2-8 °С в течение всего срока годности (18 месяцев), замораживание не допускается.
	уп

	37
	03.17.1 Сыворотка д/диаг.сифилиса контр. слабоположит.сухая 1мл №10 ЭКОлаб ЗАО, Россия.
	Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса представляют собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponema pallidum:
СК+сл – сыворотка контрольная слабоположительная, готова к применению.
Внешний вид: прозрачная светло-желтая или буроватого цвета жидкость.
Форма выпуска: СК+сл – сыворотка контрольная слабоположительная 10 флаконов по 1 мл каждый в коробке картонной вместе с инструкцией по применению и паспортом.
Срок годности - 18 месяцев, указан на этикетке.
Допускается транспортирование при температуре +9...25°С в течение 10 суток.
Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзор РФ
	уп

	38
	Сульфосалициловая кислота, дигидрат (1кг) , ООО «МСД кемикалс», Китай
	Сульфосалициловая кислота - белый кристаллический порошок; неограниченно растворим в воде и органических растворителях. Гигроскопична; кристаллизуется из воды в виде дигидрата, температура плавления 120°С. Упаковка не менее 1,0 кг.
	шт

	39
	Набор для клинического анализа кала комплект №2 опр скрытой крови (1000опр.) 38.03.2 Эколаб Россия
	Набор для клинического анализа кала. Набор позволяет проводить определение скрытой крови в кале. Состав набора: Бензидин – 1х1,0 г. Кислота уксусная, 50% – 1х100 мл. Гидроперит, таблетки – 1 упаковка (6 шт).
Не менее 1000 опрелелений.
	уп

	40
	Набор для окраски ретикулоцитов (бриллиантовый крезиловый синий), 50мл.,37.06 ЭКОлаб ЗАО Россия
	Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл)
Набор реагентов предназначен для окраски ретикулоцитов в крови раствором бриллиантового крезилового синего в
клинико-диагностических и биохимических лабораториях.Набор рассчитан на окраску 1000 мазков при расходе 0,05 мл на окраску одного мазка.
	уп

	41
	Набор (д/обнаружения яиц гельминтов, метод Като, 500опр) 38.08 ЭКОлаб ЗАО, Россия.
	Набор реагентов для исследования кала на гельминты (метод Като). Предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като. Состав: реактив Като 50 мл; пластинки из гидрофильного целлофана 500шт, размер 20х40 мм каждая. Принцип: яйца гельминтов обнаруживают в толстом мазке фекалий, просветленных глицерином и подкрашенных малахитовой зеленью. Количество определений не менее 500.  
	уп

	42
	Набор для анализа мокроты 200 опр 38,05 ЭКОлаб ЗАО, Россия.
	Набор реагентов Эколаб-Клиника-Мокрота позволяет обнаружить кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрасить клетки  азур-эозиновыми красителями.
Рассчитан на проведение 200 определений кислотоустойчивых микобактерий, 100 определений альвеолярных макрофагов с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь), 300 определений клеток злокачественных новообразований.
Состав набора:
Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену, 100 мл - 2 фл.
Кислота серная, 25 %, 100 мл – 2 фл.
Метиленовый синий, 1%, 100 мл – 2 фл.
Калий железистосинеродистый, 5 %, 10 мл – 1 фл.
Кислота соляная, 5 %, 10 мл – 1 фл.
Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 100 мл – 1 фл.
Краситель азур-эозин по Романовскому, 100 мл -1 фл.
Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л
Бумага фильтровальная, 4.5х2.5 см – 200 полосок
	уп

	43
	Набор для клинического анализа кала комплект №1 (скр. кр., стеркобилин, билируб., копрограмма) (1000опр.) 38,03 ЭКОлаб ЗАО, Россия.
	Набор реагентов для клинического анализа кала. Определяемые параметры: Скрытая кровь (не менее 1000 опр.), Стеркобилин (не менее 50 опр.), Билирубин (не менее 200 опр.), Микроскопическое исследование (не менее 2000 опр.)
Бензидин – 1х1,0 г.
Кислота уксусная, 50% – 1х100 мл
Гидроперит, таблетки – 1 упаковка (6 шт).
Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1х100 мл
Раствор Люголя – 1х50 мл
Реактив Фуше – 1х100 мл
Кислота уксусная, 30% – 1х100 мл
Судан III, 2 % – 1х100 мл
Метиленовый синий, 2% – 1х20 мл
Глицерин – 1х130 г
Срок годности: 1 год 18-25С
	уп

	44
	Метиленовый синий, 1%
раствор, 100 мл 30.37.1 ЭКОЛАБ
	Раствор метиленового синего насыщенный предназначен для окраски микроорганизмов в мазках крови, моче, мокроте и других биологических жидкостях и выявления бактерий в клинико-диагностических лабораториях, а так же в научно-исследовательской практике.
Количество реагента рассчитано на проведение 1000 определений при расходе по 1.0 мл рабочего раствора красителей на один анализ.
Состав: Раствор метиленового синего насыщенный (насыщенный (1,0%) спиртовой раствор метиленового синего), 100 мл – 1 флакон
	уп

	45
	Масло иммерсионное терпеновое 100мл Мини-Мед Пром Россия
	Масло иммерсионное - иммерсионная жидкость для микроскопии в видимой области спектра. Свойства: прозрачное, имеет показатель преломления света, равный таковому стекла линзы и предметного стекла (1,57), не содержит примесей, вызывающих помутнение объектива. Флакон из полиэтилена объемом не менее 100 мл с инструкцией по применению.
	флак

	46
	Азур-эозин по Романовскому (1л) "МиниМед-Р" Россия
	Краситель форменных элементов крови  по Романовскому - краситель азур-эозин по Романовскому предназначен для окраски гематологических препаратов (периферическая кровь, костный мозг).  Состав: не менее 0,76% раствор азур-эозина в смеси метанола и глицерина, концентрированный раствор фосфатного буфера. Флакон не менее 1 л. 
	уп


Процедура проведения динамического ценового запроса проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» №ЦДЗ-18 от «05» марта 2021 г., размещенного на сайте Заказчика irkutsk.rzd-medicine.ru.

Порядок проведения закупки посредством электронного магазина

1. Закупка посредством электронного магазина проводится в следующем порядке:

1) перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны:

а) наименование участника;

б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии);

в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты);

г) иные сведения, предусмотренные регистрационной формой: 
  Для юридических лиц:

-учредительные документы с учетом внесенных в них изменений (устав, изменения в устав;

-протокол (приказ о создании общества);

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

- свидетельство о государственной регистрации контрагента (ОГРН), свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (или лист записи о создании юридического лица зарегистрированного после 01.01.2017г.)

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения (либо информационное письмо о том, что участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства).

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписания договора;

Для физических лиц:

- копия паспорта; 

-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (или лист записи о регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет, 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения (либо информационное письмо о том, что участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства).

- копия лицензии, если деятельность, которую осуществляет участник, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающие соответствие товаров, предлагаемых участником – регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные законодательством РФ;

Дополнительно загружаются:

- анкета участника (Приложение №1):

- декларация соответствия (Приложение №2).

Документы заверяют печатью организации, подписью уполномоченного лица участника закупки.  

Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

2) если несколько участников представили одинаковые по цене предложения, лучшим из таких предложений признается представленное первым.

3) по итогам проведения закупки посредством электронного магазина формируется протокол, в котором отражаются первое и второе по привлекательности предложения по цене. Протокол размещается на официальном сайте, на следующий рабочий день после проведения конкурентного отбора.

2. Закупка проводится путем сопоставления предложенных цен участников, зарегистрированных в данном электронном магазине.

Участник, предложивший наилучшие условия, признаётся победителем. 

Участник, представляя в электронном магазине предложения по цене, выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работу. Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе.

В ценовом предложении должны быть указаны:

- наименование организации-изготовителя (в случае поставки товара);

- страна происхождения (в случае поставки товара); 

- артикул, либо тип оборудования (модель) – для Товаров.

3.Заказчик вправе отказаться от проведения динамического ценового запроса, в том числе после опубликования протокола, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

4. По результатам закупки товаров, работ, услуг между заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, участника закупки с которым заключается договор, в проект договора с учетом указанных в нем существенных условий закупки (срок поставки, порядок и срок оплаты, срок действия договора, гарантийный срок и прочие условия в соответствии с выбранной типовой формой договора), являющийся неотъемлемой частью ценового запроса.
Приложение №1

АНКЕТА участника 

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)  

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. 
	

	3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	ИНН  

КПП 

ОГРН 

ОКПО  

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна                      Россия 

	
	Адрес: 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна                       Россия

	
	Адрес:  

	
	Телефон: 

	
	Факс: 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту

(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________

                                                                                    

      
                                                       (подпись)                                                             

Главный бухгалтер


___________________                                                                                   (подпись)                                                          

                                                                                                Приложение № 2

Декларация о соответствии участника закупки 

 ___________________________________________ 

(наименование Участника закупки) 

Декларирует свое соответствие обязательным требованиям, а именно:

· соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

· непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

· отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

· обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

· участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

· участник закупки не является иностранным агентом;

· участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

· отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..
Достоверность сведений подтверждаю

___________________           _________________       _______________________

(должность)                                    (подпись)      М.П.       (фамилия, инициалы)

