Техническое задание №26090209302
на поставку оборудования медицинского назначения для нужд подразделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград»

1.Предмет договора: медицинское оборудование  для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград»
2. Количество поставляемых товаров: в соответствии с Приложением №1   к Техническому заданию.

3.Место поставки товаров: г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 75

4. Сроки (периоды) поставки товаров: под заказ до 60 рабочих дней, с возможностью досрочной поставки.

5. Условия поставки товаров: доставка, погрузка-разгрузка на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика
6. Оборудование приобретается:  в лизинг

7. Авансовый платеж лизинга: 10% от стоимости товара
8. Срок лизинга: 60 (шестьдесят) месяцев
9. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, его безопасности, его упаковке:  
Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым  такого рода изделиям. Товар должен иметь маркировку в соответствии с нормами, действующими на территории РФ. Информация об импортных Товарах должна содержаться на русском языке. 

Весь поставляемый Товар и его составные части должны быть новыми, не восстановленными, ранее нигде не использовавшимися, не являющиеся выставочными образцами, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. 
Комплектация Товара должна включать все необходимые принадлежности (комплектующие, модули, кабели, коннекторы, программное обеспечение и т.п.) и расходные материалы (в количестве, достаточном для обучения и проверки работоспособности оборудования) для обеспечения функций, перечисленных в техническом задании.

Безопасность товара: товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика. Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка товара, подъем его до места установки и сборка производится силами и (или) за счет Поставщика.
Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового, способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. При поставке товара маркировка на упаковке должна соответствовать данным сертификата соответствия или регистрационному удостоверению. Упаковка должна быть целой, с четким обозначением наименования товара,  количества единиц товара,  срока годности, условия хранения и иные характеристики, предусмотренные для данного вида товара.

Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе доверенность от поставщика, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара, в противном случае, акт составляется в одностороннем порядке с указанием отказа представителя поставщика.

Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае если установлено соответствующее требование в описании объекта закупки. В случае, если  поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и/или единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, при поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Доставка, сборка, установка и монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж медицинского и технического персонала Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.


Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара, средствами и силами Поставщика или привлеченными силами и средствами, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.  


Приемка Товара Заказчиком осуществляется: по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (по предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика даты и времени прибытия). В случае поставки Товара в другое время, время простоя транспорта и работа сотрудников Поставщика не оплачивается.


В случае если при приемке или после приемки Товара будет обнаружен несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, сроку годности, без надлежащих документов Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем составляется Акт или делается соответствующая запись в накладной ответственным за прием Товара лицом.

В случае поставки Товара не соответствующего условиям контракта и (или) без надлежащих документов Поставщик обязан заменить Товар на соответствующий условиям контракта и (или) предоставить документы в течение 10 дней, с момента предъявления такого требования Заказчиком.  

Передача Товара оформляется товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортной накладной), подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Прием Товара оформляется Актом приема-передачи Товара, подписанным уполномоченными представителями сторон.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
Поставщик обязан вместе с Товаром передать копии сертификатов (деклараций) соответствия (на товар, подлежащий сертификации (декларированию), копии регистрационных удостоверений и иные сопроводительные документы (паспорта производителя (при наличии), инструкции на русском языке, гарантийные талоны (паспорта), накладные, счета (счета-фактуры) на оплату и их копии), акт приема-передачи, ввода в эксплуатацию, акт обучения персонала.
7.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию: 

Гарантия на поставленное оборудование, а также на все составляющие его части (в том числе детали, программное обеспечение, расходные материалы и пр.) устанавливается на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания Поставщиком соответствующего акта ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязан предоставить вместе с оборудованием гарантию производителя оборудования. Поставщик обязан предоставить вместе с оборудованием свою гарантию на поставляемое оборудование, срок действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного оборудования, а также обеспечение гарантии на оборудование на весь срок гарантии. Гарантийное обслуживание включает в себя полное сервисное техническое обслуживание с выявлением и устранением неисправностей, замену запасных частей, консультационную поддержку пользователя, все виды ремонтов оборудования. Поставщик должен передать Заказчику оформленные на его имя гарантийные талоны с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода, срок которого указан в Техническом задании, который должен быть не менее срока гарантии производителя данного оборудования. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акта приема-передачи товара.
10. Требования к порядку и оказанию услуг: Монтаж и ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется  в течение 10 рабочих дней с даты поставки товара.

В перечень обязанностей поставщика входят услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.

Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования, проведение дозиметрических измерений ( при необходимости)

Медицинское оборудование поставляется в комплектации в соответствии с регистрационным удостоверением.

Приложение №1
к Техническому заданию
	Наименование
	Технические характеристики

	Оборудование для пластической хирургии или эквивалент
	Аппарат вибрационной липосакции или эквивалент

	
	Напряжение
	переменное: 100 В∼/
115 В∼/ 230 В∼, 50 – 60
Гц

	
	Потребляемая мощность
	120 ВА

	
	Класс защиты
	Класс I

	
	Размеры (Ш x Г x В)
	260 x 250 x 110 мм (±15 мм)

	
	Нетто-вес блока управления
	3,4 кг (±10%)

	
	Муфта электромотора
	Внутренняя муфта ISO3964

	
	Электромотор 
	до 15000 об/мин

	
	Maкс. крутящий момент электромотора
	6 Нсм

	
	Вес электромотора
	280 г (±0,1%)

	
	Длина кабеля
	4 м

	
	Соединительная ручка канюли
	наличие

	
	Частота хода
	2700, 3000, 3300, 3600, 3900 и 4200 поступательных движений (тактов)/мин

	
	Инфильтрационный насос
	наличие

	
	Объемный расход инфильтрационного раствора
	1 – 27 л/ч

	
	Максимальное давление
	2,0 бар

	
	Код IP педали
	IPX8

	
	Длина кабеля педали
	4 м

	
	Электроотсос или эквивалент

	
	Создаваемый  вакуум, не менее
	  -0.9 бар

	
	Скорость потока воздуха ,не менее
	60л/мин

	
	Регулировка вакуума
	Специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора.

	
	Система электрозащиты и подключение периферии
	Предохранитеь   и  штекер для подсоединения сетевого кабеля.

	
	Держатели емкостей на корпусе помпы 
	наличие

	
	Емкость для аспирации
	наличие

	
	Объем емкости ,не менее 
	4 л

	
	Материал изготовления
	Гетероцепный полимер, содержащие в основной цепи повторяющиеся группы SO2

	
	Плотность г/см3, не менее 
	1,25

	
	Ударная вязкость по Изоду ( с надрезом) , кДж/м2, не менее 
	69

	
	Возможность автоклавирования 
	Наличие ,134 град С

	
	Система защиты от перелива
	наличие

	
	Бактериальный фильтр, не менее 10 шт
	наличие

	
	Силиконовые отсасывающие трубки
	автоклавируемые при 134С

	
	 внутренний диаметр трубки
	не менее 6мм

	
	внешний диаметр трубки
	не более 14мм

	
	Низкий уровень шума
	наличие

	
	Мощность  Вт
	не более  400 VA 

	
	Габаритные размеры:
	 

	
	ширина
	не более 500мм

	
	высота
	не более 940мм

	
	глубина
	не более 390мм

	
	Вес прибора
	не более 24кг

	
	Автоклавируемая
	соответствие

	
	Канюли с коннектором или эквивалент

	
	Мерседес или эквивалент 3мм*30см, 1 шт
	наличие

	
	Баскет или эквивалент 4мм*30см, 1 шт
	наличие

	
	Мерседес или эквивалент 4мм*30см, 1 шт
	наличие

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК» или эквивалент

	
	E352MB(8) ВЧ  или эквивалент электрохирургический блок, шнур питания, предохранители 5х20 мм, 250В, F 3A
	наличие

	
	EP202 Педаль двухклавишная (МОНО) или эквивалент
	1 шт

	
	EP203 Педаль одноклавишная (БИ) или эквивалент
	1 шт

	
	EH231.1 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 408 см кв. или эквивалент
	1 шт

	
	EH235 Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в варианте исполнения 2 (вертикальное),  разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) или эквивалент
	2 упак

	
	EH240 Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в варианте исполнения 1 (горизонтальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) или эквивалент
	2 упак

	
	EH234.1 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", длина кабеля 3 м. или эквивалент
	1 шт

	
	EH236.3 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек",  тип подключаемых электродов - односекционные и двухсекционные одноразовые, длина кабеля 3 м или эквивалент
	1 шт

	
	EH341-3 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м или эквивалент
	2 шт

	
	EH346 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения монополярных инструментов (электродов) с кнопками управления. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка (ФОТЕК, Valleylab). Длина кабеля 3 м или эквивалент
	6 шт

	
	EH330E-4 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами 4 мм. Длина кабеля 3 м или эквивалент
	3 шт

	
	EM123 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм) или эквивалент
	4 шт

	
	EM140 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем,  c рабочей частью в виде иглы (микродиссекционный;  рабочая длина 40 мм; штекер 4 мм) или эквивалент
	3 шт

	
	EM182 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) или эквивалент
	3 шт

	
	EM109 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме ромба (размер 7 х 10 х 0,3 мм; штекер 4 мм) или эквивалент
	1 шт

	
	EM252CCE Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 190 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") или эквивалент
	3 шт


