ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Способ закупки: электронный магазин (динамический ценовой запрос), размещенный на сайте https://zakupki.rzd-medicine.ru

	Начальная (максимальная) цена договора составляет 71 500 (Семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	Номер закупки: 26090103098/0002

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	НМЦ объекта закупки,  руб.

	1
	Поставка аппарата для СМТ ТЕРАПИИ (согласно табл. №1)
	шт
	1
	71 500,00

	Место поставки товара:
410004, г. Саратов, 1 Станционный пр-д, зд.7А стр.2;

	Срок поставки товара : в течение 30 (тридцати) рабочих дней дней с момента заключения договора.
Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 410004, г. Саратов, ул. 1-ый Станционный проезд, зд.7а, стр. 2, (далее – Объект) в рабочие часы с 8:30 до 16:00 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Товара.

	Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 120 (ста двадцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию

	Стоимость услуг должна включать: все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

	В составе заявки должны быть предоставлены:
- учетная карточка организации;
-  лицензия на техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
   - физиотерапевтические медицинские изделия,
либо договор с организацией, у которой есть лицензия на техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
   - физиотерапевтические медицинские изделия ;
- регистрационное удостоверение на каждую позицию товара. 


Таблица №1
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение характеристики
	Конкретное значение характеристики
	Единицы измерения

	Назначение: Аппарат предназначен для лечебного воздействия синусоидально-модулированными токами низкой частоты на процедурные поля пациента.
	Качественная
	Соответствие
	Соответствие
	-

	НКМИ
	Качественная
	181070
	181070
	-

	КТРУ
	Качественная
	26.60.13.190-00000086 Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети
	26.60.13.190-00000086 Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети
	-

	Количество родов работы
	Количественная
	≥ 5
	5
	Штука

	Роды работ
	Качественная
	Непрерывное воздействие током несущей частоты;
Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний;
Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты;
Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой модуляции 150 Гц;
Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузами
	Непрерывное воздействие током несущей частоты;
Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний;
Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты;
Непрерывное воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой модуляции 150 Гц;
Прерывистое воздействие серий модулированных колебаний, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузами
	-

	Возможность выбора модулирующей частоты, коэффициента модуляции и режима, при каждом из родов работы
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Количество режимов тока
	Количественная
	≥ 3
	3
	Штука

	Режимы тока
	Качественная
	Переменный ток;
Выпрямленный ток положительной полярности;
Выпрямленный ток отрицательной полярности
	Переменный ток;
Выпрямленный ток положительной полярности;
Выпрямленный ток отрицательной полярности
	-

	Возможность обеспечения всеми режимами тока каждого из родов работы
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Частота несущих колебаний синусоидальной формы
	Количественная
	≥ 4900 и ≤ 5100
	5000
	Герц

	Частота следования импульсов
	Количественная
	≥ 9800 и ≤ 10200
	10000
	Герц

	Длительность импульсов
	Количественная
	≥ 59 и ≤ 73
	66
	Микросекунда

	Диапазон частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы
	Количественная
	≤ 15 и ≥ 135
	10 - 150
	Герц

	Коэффициент амплитудной модуляции устанавливается дискретно и имеет значения 25%, 50%, 75%, 100% 140%
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Максимальное значение силы тока цепи
	Количественная
	≥ 100
	100
	Миллиампер

	Постоянная составляющая силы тока в выпрямленном режиме
	Количественная
	≤ 71
	71
	Миллиампер

	Количество диапазонов установки силы тока
	Количественная
	≥ 3
	3
	Штука

	Полный диапазон установки силы тока
	Количественная
	≥ 0 и ≤ 100
	0 - 100
	Миллиампер

	Дискретность установки силы тока
	Количественная
	≤ 1
	1
	Миллиампер

	Диапазон установки времени таймера
	Количественная
	≤ 1 и ≥ 99
	1 - 99
	Минута

	Дискретность установки времени таймера
	Количественная
	≤ 1
	1
	Минута

	Блокировка переключения параметров выходного сигнала после запуска процедуры, кроме регулировки силы тока в цепи пациента
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Автоматическое обеспечение нулевого выходного значения силы тока при начале процедуры и её плавного повышения до уровня, устанавливаемого оператором
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикация установленного времени процедуры
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикации установленных параметров синусоидальных модулированных токов
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикация выбранного диапазона выходной, установленной силы тока в цепи пациента
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикация значения установленной силы тока
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикация начала подачи тока в цепь пациента
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Индикация обрыва цепи пациента
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Автоматическое и плавное уменьшение силы тока пациента до нуля после окончания времени процедуры
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Автоматическое снижение силы выходного тока до нуля при обрыве цепи пациента
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Световая индикация при превышении силы тока в цепи пациента 10 мА
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Автоматическая подача информационных звуковых и/или световых сигналов подтверждения при включении питания аппарата, запуске процедуры, взаимодействии с любым органом управления, обрыве цепи пациента, принудительном прерывании процедуры до ее окончания, достижении максимального значения силы тока пациента, завершении процедуры
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Автоматическое поддержание установленной силы тока
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Время работы с сохранением технических характеристик аппарата при коротком замыкании выходных гнезд
	Количественная
	≥ 10
	10
	Минута

	Возможность быстрой разборки и сборки аппарата, легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сборочным единицам
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Возможность изменения уровня силы тока в цепи пациента только после установки времени процедуры
	Качественная
	Наличие
	Наличие
	-

	Время работы в продолжительном режиме
	Количественная
	≥ 8
	8
	Час

	Время готовности аппарата к работе с момента включения
	Количественная
	≤ 30
	30
	Секунда

	Диапазон напряжения питания переменного тока 50 Гц
	Количественная
	≤ 207 и ≥ 253
	230
	Вольт

	Потребляемая мощность
	Количественная
	≤ 35
	35
	Вольт-Ампер

	Длина
	Количественная
	≤ 285
	280
	Миллиметр

	Ширина
	Количественная
	≤ 219
	214
	Миллиметр

	Высота
	Количественная
	≤ 95
	90
	Миллиметр

	Масса электронного блока
	Количественная
	≤ 1,8
	1,6
	Килограмм

	Средняя наработка на отказ
	Количественная
	≥ 4000
	4000
	Час

	Ожидаемый срок службы
	Количественная
	≥ 7
	7
	Год

	Гарантийный срок
	Количественная
	≥ 12
	12
	Месяц

	Электронный блок
	Количественная
	≥ 1
	1
	Штука

	Токоподвод из стали, прямоугольный, анод
	Количественная
	≥ 1
	1
	Штука

	Токоподвод из стали, прямоугольный, катод
	Количественная
	≥ 1
	1
	Штука

	Углетканевый электрод 50x70 мм
	Количественная
	≥ 2
	2
	Штука

	Углетканевый электрод 80x120 мм
	Количественная
	≥ 2
	2
	Штука

	Углетканевый электрод 100x150 мм
	Количественная
	≥ 2
	2
	Штука

	Руководство по эксплуатации
	Количественная
	≥ 1
	1
	Штука


Необходима сборка, установка, ввод в эксплуатацию, инструктаж персоналу по адресу: 
410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд.7А, стр.2. 
Наличие регистрационного удостоверения.
Поставщик должен иметь лицензию в соответствии с ФЗ от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  на техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
 - физиотерапевтические медицинские изделия;

Срок поставки : в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Срок гарантии: не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
