## Лист_1
Технические характеристики №732 от 08.04.2026 г.
| № | Наименование товара, его показатели | Количество
| 1 | Л-0044, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Ножницы | 2
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007060 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 320 Общая длина, не более, мм 430 Длина бранш, не менее, мм 16 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 25 Количество подвижных бранш, не менее 2 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 9 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы 360 - трубки-корпуса с барашком 320 - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником 102 Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
| 2 | Л-0042, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Зажим | 3
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 320 Общая длина, не более, мм 430 Рабочая длина бранш не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим типа Эллис - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
| 3 | Л-0166, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Зажим | 3
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00000906 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 315 Общая длина, не более, мм 430 Длина рабочих бранш, не менее, мм 14 Количество подвижных бранш, не более 1 теплоизоляции из термостойкого пластика на рабочих браншах толщиной, не менее, мм 0,4 Толщина рабочей пластины на браншах, не более, мм 0,3 Предназначен для диссекции и локальной коагуляции мягких тканей организма человека Комплектуется электродом диссектором Возможность установки сменных электродов (тупоконечного и диссектора) Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги-электрода биполярного (диссектор) - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником Рукоятка с кольцами изготовленная из нержавеющей стали, позволяет хирургу обеспечивать необходимое давление на коагулируемые ткани Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Кнопочный механизм на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем нажатия на кнопочный механизм Инструмент сконструирован для работы с аппаратами в режиме автостоп и автостарт, а также адаптирован для работы с любыми ЭХВЧ-аппаратами, не имеющими автоматического режима Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Диаметр внутреннего защищенного штекера, не менее, мм 3,5 Диаметр внешнего тубуса штекера для подключения высокочастотного кабеля, не более мм 15 Электрическая прочность изоляции между рабочей частью и изоляционным покрытием выдерживает испытательное напряжение переменного тока, не менее 1500 В Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки
| 4 | Л-0212, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Зажим | 2
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 327 Общая длина, не более, мм 430 Рабочая длина бранш, не более, мм 30 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим пулевочный - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
| 5 | Л-0141, Сменный наконечник к аспиратору-ирригатору (для Промывателя "Брюсан" 5 мм) | 1
Общая длина, не менее, мм 330 Диаметр наконечника, не более, мм 5 Применяется как сменный накоечник к промывателю Брюсан «ППП» Соответствие Имеет два канала для одновременной аспирации и ирригации Соответствие Имеет силиконовые прокладки на проксимальном конце для герметичной установки наконечника в рукоятку промывателя Соответствие Инструмент многоразового использования Соответствие Изготовлен из нержавеющей стали Соответствие Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 6 | Л-0003, Троакар (клапанный универс. без газоподачи 5 мм) | 5
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007728 Диаметр рабочего канала, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 100 Общая длина, не менее, мм 140 Автоматическое открывание клапана Наличие Возможность ручного управления клапаном Наличие Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара Клапан троакара герметичен На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка диаметром не более , мм 16 Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
| 7 | Л-0104, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Стилет | 5
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007475 Диаметр, не более, мм 5 Общая длина, не менее, мм 160 Дистальный конец имеет форму трехгранного конуса Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Изготовлен из нержавеющей стали
| 8 | Аппарат для лапароскопии Liga Sure | 2
Устройство для запаивания и пересечения сосудов и тканей, одноразовое Длина инструмента, не более, мм 188 Угол изгиба браншей, не менее, градус 28 Длина зоны запаивания, не менее, мм 16,5 Длина реза, не менее, мм 14,7 Максимальный диаметр запаиваемого сосуда, не менее, мм 7 Термическое распространение, не более, мм 2 Совместимость с генератором (энергетической платформой) ForceTriad Energy Platform Интегрированный режущий механизм, независимый от функции запаивания Наличие Активация ручная и ножная педаль Наличие Поставляется в стерильной упаковке Наличие Инструмент одноразового использования Соответствие
| 9 | Стерильная абразивная пластина, размер - 5 х 5 см. Предназначена для очистки активных электродов, использующихся с электрохирургическими генераторами. Состоит из жесткого абразивного слоя, губчатой основы и липкой поверхности для фиксации в операционном поле. Одноразовая, поставляется в стерильной упаковке. Инструкция на русском языке. | 100